Protocolo PC – Leitora

Comandos e interpretação de protocolo para comunicação com a leitora via porta serial

COMMAND_CONNECT_ACK_PC			=0x0001,

COMMAND_UNCONNECT_ACK_PC			=0x0002,

COMMAND_RUN_ACK_PC				=0x0003,

COMMAND_STOP_ACK_PC				=0x0004,

COMMAND_PLATEIN_ACK_PC				=0x0005,

COMMAND_PLATEOUT_ACK_PC			=0x0006,

COMMAND_NEXT_PLATE_ACK_PC			=0x0007,

COMMAND_MEASURE_PARA_ACK_PC			=0x0008,

COMMAND_KINETIC_ACK_PC				=0x0009,

COMMAND_VIEW_ACK_PC				=0x000A,

COMMAND_SEND_PN_ACK_PC				=0x000B,

COMMAND_SEND_TEMP_ACK_PC			=0x000C,

COMMAND_MOVE_TO_TEMP_POS_ACK_PC 		=0x000D,

COMMAND_MEASURE_END_PC			=0x0100,

COMMAND_CURR_BOARD_END_PC			=0x0200,

COMMAND_ERRCODE_PC				=0x0300,

COMMAND_TEMP_PC					=0x0c00,

COMMAND_MOVE_TO_TEMP_PC			=0x0d00,

COMMAND_UNCONNECT_PC				=0x0500,

Para entra em modo pc sendo os bytes 16 comando e 21 e 22 como CRC

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA | FB | FC | FD | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 70 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 02 | 04 | 61 |

Sai do modo PC sendo os bytes 16 comando e 21 e 22 como CRC

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA | FB | FC | FD | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 70 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 02 | 04 | 62 |

Ejeta e recua a placa de testes sendo os bytes 16 comando e 21 e 22 como CRC

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA | FB | FC | FD | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 70 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | 02 | 04 | 66 |

Comando para parâmetros de leitura,

Byte 28 é a posição do filtro utilizado,

Byte 32 é posição de filtro para segunda leitura,

Byte 36  é a velocidade de leitura 1 = standard; 0 = Fast.

Byte 40 é enable para o  shake,

Byte 44 é a velocidade do shake 1 = low; 2 = Medium 3 = High

Bytes 46-47-48 tempo de shake em segundos,

Bytes 51-52-53 tempo de espera em segundos,

Bytes 54 e 55 é calculo de CRC.

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA | FB | FC | FD | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 70 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 00 | 23 | 00 | 00 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 8D |

Comando para iniciar leitura

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA | FB | FC | FD | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 70 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | 01 | 04 | 68 |

Comando para parâmetros de leitura cinética

Byte 24 é o número de leituras.

Bytes 26-27-28 tempo de intervalo ente as medidas.

Byte 36 é a posição do filtro utilizado.

Byte 40 é posição de filtro para segunda leitura.

Byte 44 é a velocidade de leitura 1 = standard; 0 = Fast.

Byte 48 é enable para o shake.

Byte 52 é a velocidade do shake 1 = low; 2 = Medium 3 = High.

Bytes 54-55-56 tempo de shake em segundos.

Byte 58 é enable para o  shake type 0 = first 1 = every.

Bytes 59-60-61 tempo de espera em segundos.

Bytes 62 e 63 é calculo de CRC.

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA | FB | FC | FD | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 70 | 00 | 00 | 09 | 00 | 00 | 00 | 2B | 00 | 00 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 07 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 9E |

Resposta após leitura - Basedo na leitura da imagem anexa a pasta

FA FB FC FD 00 00 00 00 00 00 00 00 70 00 00 03

00 00 00 06 00 00 00 00 04 67

**RESPOSTA**

** se mandar nos parâmetros 2 filtros, ele retorna 2 leituras (792 bytes = 12 + 2*(12*8) + 2crc), aqui embaixo eh somente 1 leitura

FA FB FC FD 00 00

00 00 00 00 00 00 70 00 01 00 00 00 01 8E                 // 398 bytes – 99*4 + 2 crc

// 8 *12 = 96 pocos

00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00

40 CE FC AE 3E 7D 43 14 3E F3 7E 17 3F 8E C3 21

3F D9 65 99 3D 19 00 39 3D 63 5C 26 40 5A BA D0

40 CE D0 4E 3F 21 76 63 3E 14 DC 96 40 CE CF 74

39 BD FB AB 3E 7D FD 3E 3E F4 1D 92 3F 8E BD 1D

3F D9 8D A3 3D 14 05 82 3D 5D CD 29 40 5A 3E 01

40 CE 9D EA 3F 0E 00 D2 3E 15 8B 1D 00 00 00 00

40 CC A2 BA 3E 7D 2E 78 3E F3 CA EE 3F 8E A8 25

3F D9 7D 6C 3D 0B FD 2F 3D 51 C5 29 40 5A C1 93

40 CC 76 5A 3F 0A 72 5F 3E 15 34 D4 40 CF CC E9

3A 00 E1 E4 3E 7D D7 DC 3E F4 51 85 3F 8E B3 2D

3F D9 9B 12 3D 08 48 1E 3D 57 A7 B7 40 5A 6E A4

40 CF 9B 5E 3F 09 B1 1E 3E 14 F5 F9 37 DF 85 0A

40 CD 3B 1A 3E 7D 66 D2 3E F3 EB D7 3F 8E B9 CE

3F D9 84 C7 3D 12 5A D7 3D 62 0D 85 40 5A 9C E9

40 C3 7F D8 3F 0C 82 25 3E 15 39 DB 40 CE 00 66

39 44 5B 04 3E 7C B1 3A 3E F4 07 26 3F 8E A7 0A

3F D9 72 7E 3D 0C B8 E5 3D 55 F2 91 40 5A 0A AC

40 CD CE DC 3F 0C AC 17 3E 15 37 98 39 C0 64 03

40 CD 61 66 3E 7D 35 7A 3E F4 12 8E 3F 8E AC 57

3F D9 CA 73 3D 2F 47 C0 3D 59 1A A9 40 58 59 EF

40 CD 35 06 3F 0B C0 E6 3E 15 4D 19 40 CD 9F EA

39 58 DE 5D 3E 7E 88 E0 3E F3 D6 86 3F 8E BB 92

3F D9 82 68 3E 2E 6E A5 3D 77 3C 54 40 5A BA D1

40 CD 6E 5E 3F 29 99 AC 3E 14 C7 8C A9 5F

Os 4 bytes grifados em amarelo marcam o início da leitura dos poços, sendo esse o de número A1. Em seguida os próximos 4 grifados de verde o de número A2 e assim sucessivamente até o poço A12, o próximo valor será o poço B1 e segue assim sucessivamente até o poço H12.

Os últimos 2 bytes grifados de vermelho é o cálculo de CRC.

Poço		4 Bytes Hex		Float

A01 	=	 00 00 00 00 	= 	0.00000

A02	 = 	40 CE FC AE	 = 	6.46834

A03 	= 	3E 7D 43 14	 =	 0.247326

A04 	= 	3E F3 7E 17 	= 	0.475571

A05	 = 	3F 8E C3 21	 =	 1.11533

A06	 = 	3F D9 65 99 	= 	1.69841

A07	 = 	3D 19 00 39 	= 	0.0373537

A08	 = 	3D 63 5C 26	 =	 0.0555078

A09	 = 	40 5A BA D0	 = 	3.41765

A10	 = 	40 CE D0 4E	 =	 6.46293

A11 	=	3F 21 76 63 	= 	0.630713

A12	 =	 3E 14 DC 96	 =	 0.145373

B01	 =	 40 CE CF 74	 = 	6.46282

B02 	=	 39 BD FB AB 	= 	0.000362364

B03 	=	 3E 7D FD 3E 	= 	0.248036

B04	 =	3E F4 1D 92 	= 	0.476788

B05 	= 	3F 8E BD 1D	 =	 1.11515

B06 	= 	3F D9 8D A3 	= 	1.69963

B07 	=	 3D 14 05 82 	= 	0.0361381

B08 	=	3D 5D CD 29	 = 	0.0541507

B09	 =	 40 5A 3E 01	 = 	3.41003

B10 	=	40 CE 9D EA	 = 	6.45678

B11 	=	3F 0E 00 D2 	= 	0.5547

B12 	=	 3E 15 8B 1D 	= 	0.146038